## Sheet1 (2)
序号 | 设备名称 | 数量 | 需求
1 | 手术显微镜 | 1台 | 一、光学系统 1.进口复消色差光学镜片，多层镀膜，高对比度 2.双目镜筒：0°~190°可调 3.12.5x高眼点目镜，视度调节≥±7D 4.瞳距调节：55~75mm 5.中心分辨力≥23线对 6.LED光源照度：80,000~145,000Lx 7.大变焦物镜：200~450mm 8.360°旋转手柄，带消毒罩+拍照按钮 9.6档光学变倍（0.3X~3.0X） 10.光斑切换≥6种 11.大光斑直径≥160mm 二、支架系统 1.臂展≥1220mm（含大/小横臂+三轴挂壁） 2.H型底座 3.落地式支架 三、照明系统 1.双通道LED冷光源，亮度可调，寿命≥50,000h 2.横臂自动开关装置 四、影像系统 1.内置高清摄录系统，一键拍照/录像 2.支持JPEG/MP4格式 3.知名品牌显示器+支架 五、使用年限 1.整机寿命≥10年 六、手术放大镜 1.SLH手术放大镜 配置： 1 整机 落地式移动支架 1 2 双通道LED冷光源 3 三轴挂臂 4 变焦物镜F=200-450mm 5 对手镜系统 6 23寸显示器+抱箍支架 7 脚踏 8 手术放大镜
2 | 医用加压器 | 2台 | 1.电压：AC 200~240V，50/60Hz 2.功率：80W 3.压力调节：0~250mmHg（可预设，自动启停） 4.流量调节：0~2200ml/min 显示与监控 1.数码显示：预设/实时压力 & 流量 2.工作模式：恒流 / 脉冲 3.报警方式：声光报警 消毒与兼容性 1.配件消毒：泵管 & 压力传感器支持浸泡、熏消、高温高压灭菌
3 | 血液回收机 | 1台 | 一、基本要求 1.自主知识产权 2.操作模式：自动/手动（可切换），支持慢速/中速/快速/紧急处理 3.儿童适用：125ml小回收罐程序 二、流量控制 1.独立滚压泵（20~1000ml/min，分级可调） 2.50~1000ml/min（每档±50ml） 3.20~200ml/min（<100ml时±10ml，≥100ml时±20ml） 4.3组独立管道夹系统 三、显示与功能 1.彩色液晶屏（中文界面，实时数据） 2.处理速度：3分钟浓缩250ml血细胞 3.自动统计：回收血量、清洗量等 4.断电保护：恢复供电后续接断电前状态 四、血液处理性能 1.红细胞回收率≥95%，压积≥50% 五、清除率： 1.抗凝剂>98% 2.破碎细胞/游离血红蛋白/炎性因子>98% 3.标准清洗液用量：1000ml 六、安全监测 1.离心机转速：5600转/分 2.检测功能：红细胞血层、气泡、精密断流 3.报警系统：井盖安全、泵超负荷、压力异常 4.抗颠簸设计：舰船/车载适用（减振系统） 七、配套耗材 1.管道：进血管、清洗液管、排血管 2.收集袋：1000ml（血液）、10000ml（废液） 3.离心杯容积：280ml（静态）/250ml（动态，含40µm过滤器）150ml（静态）/125ml（动态） 4.一次性收集装置：2000/3000ml（40µm过滤孔径）
4 | 麻醉机 | 2台 | 一、设备概述 1.用途：全身麻醉、呼吸管理及麻醉气体监测 2.适用人群：成人、儿童、新生儿 3.一体化智能设计，彩色大屏显示所有参数及波形 4.自动功能：自检、定标、传感器校正 5.备用手动通气模式（支持持续气体/麻药输送及监测） 二、核心参数 1.气体输送系统 双气源（O₂/Air），流量范围： O₂/N₂O：0.02~10L/min Air：0.2~10L/min S-ORC笑氧保护：确保O₂浓度≥21% 机械混合器：关机时仍可输送O₂/麻药 2.麻醉呼吸机 电动电控，无需驱动气体，支持空气备用通气 通气模式：容量控制（VC）、压力控制（PC）、手动/自主 关键参数： 潮气量：10~1500mL（VC模式） PEEP：2~35cmH₂O 吸呼比：1:49~49:1 最大吸气流速≥180L/min 智能计算：根据身高自动预设通气参数 3.呼吸回路 高温灭菌（137℃），无乳胶组件 集成加热系统，防冷凝 5个热丝流量传感器，全自动标定 CO₂吸收罐：1.5L容量 主动废气排放（AGSS），支持第三方监测 4.挥发罐 七氟醚标配，可选地氟醚 压力/流量/温度自动补偿，终身免维护 精确流量补偿：0.2~15L/min 5.监测与报警 15.3英寸触摸屏，多视图切换 监测参数： 通气：MV、VT、气道压、顺应性等 气体：O₂、N₂O、CO₂、麻醉气体（xMAC值） 报警功能：自动限值调整、CBM模式（体外循环抑制报警） 6.其他配置 电池续航≥90分钟 接口：2×RS232、1×USB、1×RJ45 传输协议：MedibusX 配置清单 1）麻醉机主机 1套 2）麻醉蒸发器 1套 3）一次性麻醉回路含一次性皮囊 25套 4）一次性麻醉面罩 50个 5）流量传感器 10个 6）可重复CO2吸收器 1套 7）空气医用气体软管 1根 8）氧气医用气体软管 1根 9）麻醉废气排放系统 1套
5 | 空气波压力循环治疗仪 | 1台 | 一、适用范围 1.肢体功能障碍辅助治疗（脑血管意外、脑外伤、术后康复等） 2.预防静脉血栓（术后/长期卧床患者） 3.减轻肢体水肿 二、核心性能 1.便携设计：手提式结构，方便转移 2.5.7英寸触摸屏：参数直观，操作便捷 3.多通道治疗：支持1个或2个4腔气囊（双通道同步治疗） 4.6种专业模式（M1~M6）：多维度充气方式 5.压力可调：5-25Kpa（38-188mmHg），单位可切换 6.时间设置：1-99分钟连续调节 7.静音气泵：噪音≤65dB，充气快、振动小 8.气囊选配：4腔上肢/下肢气囊等 三、安全与舒适性 1.双层叠加气囊：无压力死角，挤压更均匀 2.环形封闭设计：正向加压，减少出血风险 3.智能压力调节： 4.内置传感器，自适应不同肢体维度 5.实时监测每腔压力，防止静脉损伤 6.多重保护：过压自动泄压、断电自动泄压 7.材质安全：主机：ABS耐磨外壳、气套：TPU+尼龙布
6 | 全数字超声引导妇科宫腔手术仪 | 4台 | 一、基本要求 1.显示模式：B/B+B/4B/B+M/M型 2.腹部探头：最大探测深度250mm 分辨率：纵向≤2mm（≤80mm）、横向≤3mm（≤80mm） 扫描角度35°-60°可调 3.阴道专用探头： 探测深度≥40mm 分辨率：纵向≤1mm（≤40mm）、横向≤2mm（≤30mm） 扫描角度152° 4.探头接口：≥2个，支持自动识别 二、关键功能 1.电动吸引器负压调节范围：0.02-0.09MPa 抽气速率≥20L/min，噪音≤60dB 2.测量功能： 常规（距离/面积/体积）、心脏（左心室/瓣膜）、产科（胎龄/预产期等） 3.自动生成报告 4.成像技术：THI组织谐波成像 5.动态范围100-130dB，支持参数自定义 6.16级深度调节，500帧电影回放 7.图像调节： 可调参数：焦点位置、线密度、M速度、声功率等 三、安全与设计 1.一体化设计：主机+吸引器（可分体） 2.专用阴道扩张器：适配探头，不影响手术视野 3.外接端口：USB2.0、RS-232、VIDEO OUT 4.穿刺引导：支持实时超声监视
7 | 电动综合手术台 | 4张 | 一、基本要求 1.EMC测试：通过国家级电磁兼容检测。 2.台面高度：740-1000mm，支持妇科/分娩/剖腹产等手术。 3.模块化设计：台面≥1850×600mm，方形底座。 4.三段式床面：头/背/臀段+左旋90°可拆腿部段。 5.全不锈钢材质：床身/底座，无碳钢喷塑。 6.承重：≥180kg。 7.防溅污物盆：伸缩式不锈钢设计。 8.背板调节：上折≥75°、下折≥10°、前倾≥10°、后倾≥25°。 9.抗菌床面：防水凹槽设计，易清洁。 10.阻燃材质：符合CAN/CGSB-155.20-2017。 11.长续航电池：单次充电支持≥1周手术。 12.进口线性电机：运行平稳静音。 13.快速拆装扶手：支持侧卧位辅助。 14.可调搁手板：上下调节+90°外摆，带防水槽。 15.防滑落边轨：安全锁定设计 16.脚踏刹车：对角联动锁定系统。 17.静音脚轮：进口耐磨材质，低噪音。 配置清单 手术台 1台 搁臂架 2个 腿托 2个 污物盆 1件 把手 2件 麻醉架 1件 方锁止器 3个 圆锁止器 2件 手控器 1个 电源线 1根 合格证 1份 说明书 1份
8 | 单通道输血输液加温器 | 1台 | 一．基本要求 1.尺寸≤8.6×18.5×6.5cm，单手可握 2.全程包裹加热，无管路裸露 3.温控33-41℃（0.1℃步进/精度） 4.彩屏≥40×90mm，PID温控 5.物理按键（非触屏），易消毒 6.实时显示：加热时长、设定/实际温度、高低报警、故障 7.兼容常规管路，无需专用耗材 8.面板一键报警测试 9.42℃自动断电+声光报警 10.<32℃低温报警 11.20→36℃预热<2分钟 12.三腔硅胶管，4发热丝+2传感器 13.管尾45°扩口设计 14.管长≥10种（0.5-2.8m） 15.内径≥3种（3.5/6.5/14.5mm） 16.I类电气保护 17.BF型防除颤 18IPX2防潮 19支持连续运行 20.AC100-240V/50-60Hz 21.功率≤120VA 22.重量≤1.2kg 配置要求 1.单通道加温器主机 1台 2.插拔式加热管 1条 3.加热管夹子 1套
9 | 下肢关节康复器 | 2台 | 一、基本要求 1.支架调节范围（允差±10%）： 2.大腿 0~260mm，小腿 0~260mm，滑动连杆 0~340mm 3.伸展角度：0~120°，级差3° 4.屈曲角度：0~125°，级差3° 5.角度速度：8档可调（1.5~3.6°/s，级差0.3°/s，允差±20%） 6.实时显示当前训练角度 7.训练时间：0~240min（级差10min，允差±10%），结束提示音 8.脚踏板左右活动范围：中心线夹角60°（允差±10%） 9.线控开关，安全操作 10.手动急停，一键终止运动 11.开机自检，自动复位 12.额定功率：60VA
10 | 4K超高清电子阴道镜成像系统 | 1台 | 一、整机要求 1.1 用途：外阴/阴道/宫颈疾病非接触观察及影像记录 1.2 使用年限≥10年 二、性能指标 2.1 800万像素4K CMOS模组，支持2160P输出，具备光学连续变焦+自动对焦 2.2 水平分辨率≥1620TVL 2.3 快速图像缩放/冻结/采集功能，支持手动/自动对焦 2.4 支持脚踏/鼠标/按键多重采集控制 2.5 三级白光+多级绿光滤镜 2.6 可显示/隐藏计时功能 2.7 支持自动/手动白平衡&绿平衡调节 2.8 语音控制变焦 2.9 连续放大≥80倍 2.10 景深：5倍≥40mm，18倍≥5mm；视场：3倍≥φ60mm，最大倍≥φ4mm 2.11 工作距离：3X时110-380mm，最大倍时200-325mm 2.12 LED环形光源：色温3200-7000K，Ra≥90，200mm时≥15000lx，250mm时≥7500lx 2.13 光均匀性≤1.5，几何失真≤0.3%，色彩饱和度95-120% 2.14 辐射强度≤20W/㎡ 2.15 光斑≥80mm，中心分辨力≥18 lP/mm 2.16 反光/光斑消除功能 2.17 实时自动测距 三、功能配置 3.1 患者信息管理+病历编辑功能 3.2 微信报告下载/预约修改 3.3 短信/微信随访 3.4 身份证信息读取 3.5 图像处理+视频录制回放功能 3.6 内置病例图谱库 3.7 支持IFCPC2011/ASCCP2017术语及RCI/Swede评估 3.8 多模板报告系统 3.9 数据导出/备份功能 3.10 统计图表导出Excel 3.11 支持DICOM3.0/HIS/PACS对接 3.12 支持云端数据管理 3.13 远程教学指导接口 3.14 高清直播教学接口 3.15 27寸4K屏（3840*2160） 3.16 USB3.0采集卡 3.17 可升降分体式支架 3.18 医用台车+静音轮+打印机托盘 3.19 高温消毒硅胶镜头套