# 二氧化碳激光治疗机

## 用途：除皱、嫩肤，皮肤松弛及鱼尾纹的改善；凹陷性瘢痕、增生性疤痕及妊娠纹的治疗；汽化切割皮肤赘生物：寻常疣、扁平疣、跖疣及脂溢性角化病等的治疗。

## 1. 激光器类型：封离式直流CO₂激光器

## 2. 波长：≥10600nm

## 3. 传输系统：≥7关节导光臂，配扫描器，垂直出光

## 4. 功率调节：

## - 治疗模式：0.3-25W（连续/单脉冲/重复脉冲）

## - 调制脉冲：0.3-15W

## - 点阵模式：10-160mJ（10mJ步进）

## 5. 扫描模式：离散/有序/隔点加重（次数可选）

## 6. 光斑特性：直径≤0.5mm

## 7. 脉冲特性：脉宽≤0.1ms

## 8. 手具配置：F50/100mm焦距，含点阵/超脉冲/切割手具（含5mm剥脱功能）

## 9. 图形参数：1-20mm（X/Y轴独立可调）

## 10. 密度调节：

## - F50mm：0-1.5mm

## - F100mm：0-3.0mm

## 11. 控制系统：≥8英寸触屏，支持参数存储/修正/故障提示

## 12. 图形选项：≥9种可调图形（含空心圆/直线等）

## 13. 瞄准系统：≥650nm半导体激光（亮度可调）

## 14. 冷却方案：封闭水循环+强制风冷

## 15. 自检功能：功率监测

## 16. 安全装置：光闸保护

## 17. 电源规格：220V/50Hz/5A/500VA

## 18. 使用寿命：≥10年

## 19. 认证资质：ISO13485/9001

## 20. 检测能力：CNAS认证

## 配置清单：

## 主机            1台

## 七关节导光臂   	1套

## 微型激光扫描头  1套

## 激光防护眼镜   	2副

## 激光防护眼罩    2 副

## 标准电源线	      1根

## 脚踏开关	      1支

## 烟雾净化器      1台

## 产品合格证	      1份

## 产品使用说明书  1份