## Sheet1 (2)
序号 | 设备名称 | 质量要求及附件配备
1 | 全胸腔高频脉冲排痰系统 | 一、使用便捷性：操作简单易懂、易于清洗和维护 二、排痰效果：痰液排出量、质量和速度符合标准 三、安全稳定性：设备安全可靠，无运转异常或损坏 四、耐久性：制作工艺精良，不易损坏 五、舒适度：震动强度适宜，符合人体工程学 附件： 1、主机 1台 2、电源线≥4m 1根 3、导气软管 2根 4、熔断丝F2AL/250V 2个 5、标准全胸充气背心(L/M/S)号 各1件 6、胸带 （L/M/S）号 各1件
2 | 人体成分分析仪 | 1、工作原理：多频率生物电阻抗测试 2、测试部位：5个节段（右上肢、左上肢、躯干、右下肢、左下肢） 3、电极：8点接触式电极 4、测量频率：5，50，250kHz 5、测量电流：≤350μA 6、测量时间：≤1分钟 7、输出值：总水分、蛋白质、无机盐、体脂肪量、体重、肌肉量、去脂体重、骨骼肌肉量、身体质量指数、体脂肪率、腰臀比、内脏脂肪阶段、体重控制、体型判定、营养评估、肌肉评估等 8、输出报告：成人报告(18-99岁) 9、内置运动处方、营养处方 10、参考标准：亚洲人群标准 11、显示屏：≥7寸液晶触摸屏，分辨率≥800*480 12、通信接口：USB、RS-232、Ethernet、VGA 13、报告：A4报告 14、其他性能：云平台接口，支持手机APP 15、选配件：身高仪、血压仪，PC通信操作 16、阻抗测量范围：≥20且≤1200Ω 17、体重测量范围：≥5且≤250kg 18、身高输入范围：≥90且≤220cm 19、年龄输入范围：≥5且≤99岁 20、电源：AC110/220V,50/60Hz,60VA 21、尺寸：476*688*1068（W*H*D)MM±20MM 22、重量：＜27kg 23、结构：底座带水平仪，符合人体工程学 24、储存环境：温度0C-40℃，湿度≤90% 25、操作环境：温度5C-40℃，湿度≤80% 附件：主机、说明书、电源线、报告纸。
3 | 医用血液冷藏箱 | 1、整机保修五年 2、配备智能冷链监控 3、样式和容积：立式，单门，≥206L 4、内胆材料：304不锈钢 5、温度：精确电脑控制，数字温度显示，恒定4℃±1℃，分辨率≤0.1℃ 6、保温材料：LBA专利发泡层 7、制冷系统：碳氢环保制冷剂，耗电量≤2.5kWh/24h，额定功率220W 8、门体：透明真空玻璃视窗发泡门，带加热功能防凝霜；标配3扇亚克力内门 9、压缩机：国际品牌GMCC压缩机 10、温度均匀性：环境温度32℃时，温度偏差绝对值<1.5℃ 11、温控系统：防高温和防低温机械温控器 12、标配蓄电池：断电时可提供不少于24小时报警功能 13、声光报警系统：断电报警、传感器失效报警、环温报警、门开报警、高温报警、低温报警、电池电量低报警等 14、测试孔：箱体标配1个测试孔 15、存量：标配≥15个存血框，存储400ML血袋≥150袋
4 | 骨髓输液通路用钻 | 1、内含锂电池，免充电设计，电源不使用可保证10年电量不外流，电量输出稳定 2、穿刺时间＜10秒，转速范围：空载时1300prm-2000prm，转速高且稳定，穿刺孔径与穿刺针大小一致，不产生其他骨骼裂痕
5 | 手术动力装置 | 1、主机：BF型电气安全设计和宽电压电源设计；微电脑控制平台，恒速闭环驱动控制系统，负载掉速＜5% 2、脚踏开关：线缆长≥3m，无级调速，可进行功能切换及注水控制 3、微电机：输出动力强劲稳定，峰值输出功率>150W，输出扭矩≥2.86N.cm 4、颅骨钻手柄：带手把，轻质合金材料制造，转速>1500r/min 5、颅骨铣手柄：配置有可旋转护靴或固定护靴，旋转护靴可360°自由旋转 6、磨钻手柄：高转速≥80000r/min，急停时间≤0.2s，支持正反磨 7、颅骨钻头：机械式钻穿即停功能，确保操作安全 8、铣刀：直刃设计，锋利耐用，铣切轻松快捷 9、磨钻头：角度可变向0-36°，方向可360°变向 配置要求： 主机 1 台，手柄 ≥3 把，开颅钻头 ≥3 支，开颅铣 ≥3 支，磨钻 ≥3 支