## Sheet1 (2)
序号 | 设备名称 | 质量要求及附件配备
1 | 康复训练床 | 技术参数 1、载荷能力:≥250kg(需提供第三方检测报告)； 2、设备材质、结构及技术性能需≥8年安全使用权限(需提供药监局证明文件)； 3、“产品剪切、挤压部位和旋转活动部件”防夹，设备坚固、稳定性(来自外力的非预期运动)，外观设计无尖端、毛刺防止划伤危险（需提供GB24436-2009标准检测报告）； 4、皮革:床面采用医用PVC,床面厚度≥5cm海绵密度≤36kg/m，皮革材质符合防污、阻燃国际标准。(需提供第三方检测报告)； 5、皮革耐磨15万次以上(需提供第三方检测报告)。 配置清单: 1、电动推杆 1台； 2、气弹簧 2支； 3、静音脚轮 4只； 4、控制器 1套； 5、床体 1套。
2 | 床旁康复机 | 技术参数 1、床旁设计，移动便捷，用于卧床患者下肢的运动康复训练； 2、阻力设定范围:0-20Nm,档间距1Nm,允许误差士1Nm； 3、被动训练转数:0-60rmp，步距lrmp，允许误差士10%； 4、训练模式:被动模式、助力模式、主被动模式、主动模式、抗痉挛模式、对称性模式、自动模式。 配置清单: 1、电源线1根； 2、小腿支架1对； 3、小腿护垫1对； 4、脚踏护垫1对； 5、2根小腿牵拉绳； 6、1套训练仪。